Иностранное общество с ограниченной ответственностью  «РУСБЕЛГАЗ»

### СЧЕТЧИКИ ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

БУГ-01

Руководство по эксплуатации

МИБЯ.407351.002 РЭ

г. Брест

2016 г.

Содержание

Введение………………………………………………………………….	3

1. Назначение и область применения……………………………….......		3

2. Технические характеристики…………………………………………..	4

3. Комплектность…………………………………………………………	6

4. Устройство и работа счетчика, методика измерений……………......	7

5. Требования безопасности…………………………………………......		7

6. Размещение и монтаж …………………………………………………	.	8

7. Работа со счетчиком………………………..…………………………..	9

8. Перечень критических отказов…………………………………………10

9. Перечень возможных ошибок персонала……………………………...12

10. Параметры предельных состояний……………………………………12

11. Маркировка и пломбирование………………………………………...12

12. Техническое обслуживание……………………………………………12

13. Поверка счетчика………………………………………………………	14

14. Хранение и транспортирование…………………………………......	14

15. Гарантии изготовителя ………………………………………….....	14

Приложение А  Размещение информации на индикаторе…………….	16

Приложение  Б Программа-монитор..………………………….…........	17

Приложение В Датчик температуры…………………………………….	22

Приложение Г Кабель RS-232………………………..………………….	23

Приложение Д Кабель RS-485…………….……………………………..	24

Приложение Е Структура обозначения счетчиков при их заказе...…..	26

Приложение Ж Порядок запуска счетчика в работу.………..…………. 27

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на счетчики газа ультразвуковые БУГ-01 и предназначено для ознакомления с устройством, техническими характеристиками и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

Обозначение счетчика при его заказе должно состоять из наименования счетчика, типоразмера, типа интерфейса, наличия датчиков давления и температуры, значения максимального рабочего давления и обозначения настоящих ТУ.

Пример обозначения базового исполнения счетчика БУГ-01 типоразмера G-65 c интерфейсом RS-232, датчиками температуры и давления, максимальным избыточным рабочим давлением газа 0,6 МПа, с направлением газа слева направо:

Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 G-65 К1ТР-06 ТУ BY 809000382.003-2010.

## 1 Назначение  и  область применения

Счетчики  газа ультразвуковые БУГ-01 предназначены для измерения и коммерческого учета израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или  паров сжиженного углеводородного  газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях, при наибольшем рабочем избыточном давлении  0,6 МПа и температуре газа от минус 30 ºС до 50 ºС, с приведением измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре и давлению, с отображением информации измеренных параметров на индикаторном табло, с возможностью передачи информации в централизованную систему учета. Область применения – общественные, коммунально-бытовые здания, промышленные предприятия, а также автоматизированные системы учета, контроля и регулировки. Счетчики имеют маркировку взрывозащиты 1Еx ib IIA T4 Gb X.

По стойкости к действию климатических факторов счетчики относятся к приборам исполнения С4 по ГОСТ 12997-84 для работы при температуре окружающей среды от минус 30 °С до 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, в закрытых помещениях (навесах) при отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ | ТИПОРАЗМЕР |
| --- | --- |
|  | G-25 | G-40 | G-65 | G-100 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от минус 30 до 50 |
| Номинальный расход газа Qnom, м3/ч | 25 | 40 | 65 | 100 |
| Максимальный расход газа Qmax, м3/ч | 40 | 65 | 100 | 160 |
| Предельный расход газа Qt, м3/ч | 48 | 78 | 120 | 192 |
| Минимальный расход газа Qmin, м3/ч | 0,25 | 0,4 | 0,65 | 1,0 |
| Потеря давления при Qmax, Па, не более | 500 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измеренного объема газа, приведенного к стандартным условиям, %, не более при расходах: 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax Qmin ≤ Q < 0,1Qnom | ±1,0 ±1,5 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,16 |
| Наибольшее избыточное рабочее давление газа, МПа | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 160х200х180 | 180х200х200 |
| Установочные размеры: - DN (Ду) -диаметр фланцев, мм: -межосевой диаметр. мм: -диаметр отверстий, мм: | 50 160 125 16,5 | 65 180 145 16,5 |
| Цена единицы разряда индикаторного таб-ло в режиме измерения объема газа, м3 - младшего - старшего | 0,001 10000 | 0,01 100000 |
| Масса счетчика, кг, не более | 6,0 | 8,0 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 55000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 16 |
| Срок службы автономного источника питания, лет, не менее | 6 |
| Тип интерфейса | RS-232 (RS-485) |

2.2 Предел допускаемой абсолютной погрешности канала измерения температуры счетчика ( 0,5 оС.

2.3 Предел допускаемой приведенной погрешности счетчиков при измерении абсолютного давления  ( 0,4 %.

2.4 Счетчик обеспечивает измерение и индикацию на жидкокристаллическом индикаторе следующих доступных потребителю параметров:

а) Коммерческие параметры:

- суммарный с нарастающим итогом объем потребленного газа (V м3);

- суммарный с нарастающим итогом объем потребленного газа, приведенный к стандартным условиям  (V2 м3);

- температура газа (Т ºC);

- (абсолютное) давление (Р в МПа);

б) Информационные параметры:

- объемный  расход газа (Q  м3/ч);

- объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям по температуре и давлению (Q2 м3/ч);

- текущее время  (час,  мин);

- текущая дата (число, месяц, год);

- время наработки (час,  мин);

- время простоя (час,  мин);

- сообщения об ошибках (код ошибки);

- скорость распространения ультразвука (С в м/с).

2.5 Счетчик имеет энергонезависимую память для хранения параметров при пропадании напряжения питания и память для хранения архивной информации. В архивной памяти счетчика сохраняется следующая информация:

а) в суточном архиве за период 30 месяцев:

- объем газа, потребленный в рабочих условиях за сутки и приведенный к стандартным условиям по температуре и давлению;

- объем газа, потребленный в рабочих условиях и приведенный к стандартным условиям, с нарастающим итогом;

- время наработки и простоя

б) в часовом архиве – среднечасовые значения за последние 60 суток:

- объем газа, потребленный в рабочих условиях и приведенный к стандартным условиям, измеренный за каждый час;

- среднечасовая температура;

- среднечасовое давление;

- время наработки;

- время неисправности;

- время работы с расходом, большим максимального;

- время работы с расходом, меньшим минимального;

- время отсутствия расхода.

2.6  Счетчики    обеспечивают   связь  с  ПЭВМ  по  последовательному   интерфейсу RS-232  или  RS-485  (RS-485 при подключении внешнего источника с параметрами: Uпит = 6…12 В, Iвых=50…100 мА). Обмен осуществляется по протоколу Modbus-RTU.

2.7 В состав счетчика входит датчик температуры, выполненный на основе термопреобразователя сопротивления с номинальной  статической   характеристикой   (НСХ)  Pt500   α=0.00391 °С –1  или α=0.00385 °С –1  класса  не ниже В по ГОСТ 6651-94.

2.8 Счетчик обладает средствами самодиагностики основных неисправностей с записью данных о характере неисправности в архив и выводом сообщения об ошибке на индикатор.

2.9 Питание счетчика осуществляется от встроенной литиевой батареи с номинальным напряжением 3,6 В и емкостью 18 Ач.

2.10 Содержание драгоценных металлов: платина – 0,0005 г. в датчике температуры.

2.11 Степень защиты корпуса счетчика  – IP54 по ГОСТ 14254-96.

2.12  Счетчики    имеют  маркировку         взрывозащиты     1Ex ib IIA T4 Gb X  по  ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2012

1 – знак уровня взрывозащиты (в нашем случае взрывоопасное электрооборудование: взрывозащищенность обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность);

Ех – знак, подтверждающий, что оборудование соответствует стандартам на взрывозащиту конкретного вида;

ib  – вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уровня «ib» (взрывоопасная зона 1 или 2);

IIA – обозначение группы электрооборудования (в нашем случае относится оборудование, применяемое для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей);

Т4 – обозначение температурного класса, который характеризует температуру самовоспламенения взрывоопасных газов и смесей (в нашем случае от 135 ºС  до 200 ºС);

Gb  – уровень взрывозащиты, присваиваемый оборудованию для взрывоопасных газовых сред, с уровнем взрывозащиты "высокий", не являющемуся источником воспламенения в нормальных условиях эксплуатации или при предполагаемых неисправностях и характеризующемуся малой вероятностью стать источником воспламенения в течение времени от момента возникновения взрывоопасной среды до момента отключения питания электрической энергией.

Х – указание на наличие специальных условий безопасного применения (приведены в пункте 5.5).

2.13 Параметры искробезопасности электрических цепей указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование порта | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик температуры | Максимальная внутренняя ёмкость Ci | 33 нФ |  |
|  | Максимальное входное напряжение Ui | 3.6 В |  |
|  | Максимальный входной ток Ii | 7 мА |  |
| RS-232 (RS-485) | Максимальное входное напряжение Ui | 12 В | от барьера искробезопасности |
|  | Максимальный входной ток Ii | 10 мА | ток потребления стабилизирован |
|  | Максимальная внутренняя ёмкость Ci | 7,5 нФ | при длине кабеля <100 м |
|  | Максимальная внутренняя индуктивность Li | 0.4 мГн | при длине кабеля ≥100 м |

3  Комплектность

3.1  В комплект поставки входят:

- счетчик газа ультразвуковой со съемным датчиком температуры;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- упаковка;

- магнитный ключ;

- комплект монтажный №1 (с болтами, гайками, шайбами, прокладками паронитовыми);

- комплект монтажный №2 (с прямолинейными участками трубопровода и фланцами)

(по отдельному заказу);

- кабель интерфейса и ПО (по отдельному заказу);

- методика поверки (по отдельному заказу).

### 4  Устройство и работа счетчика, методика измерений

Счетчик измеряет температуру, абсолютное давление газа и скорость потока газа. По измеренным параметрам в счетчике вычисляются расход и объем газа, а также расход и объем газа, приведенный к стандартным условиям по температуре и давлению.

В счетчиках   реализован метод поочередного излучения пьезоэлектрическими преобразователями ультразвуковых импульсов по потоку газа и против него, приема прошедших через поток газа сигналов, измерения времени их распространения в мерном участке счетчика по и против потока газа. Полученная разность и сумма времен распространения ультразвука используются для вычисления прошедшего через мерный участок объема газа в рабочих условиях (в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 «Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода»). Расчет коэффициента сжимаемости ведется согласно ГОСТ 30319.2-2015. Для вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям по температуре и давлению (V2), используются данные, поступающие с датчиков температуры и давления и данные о параметрах газа. Обработанная и накопленная информация индицируется на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) счетчика и может передаваться в централизованную систему учета через стандартный последовательный интерфейс RS-232 и, при необходимости, через интерфейс RS-485.

Измерение температуры производится посредством датчика температуры. Датчик вворачивается в гильзу, вваренную в трубопровод, присоединенном к выходному фланцу счетчика, и состыковывается с разъемом блока вычислителя. Давление измеряется с помощью датчика давления, а также может программно вводиться в вычислитель.

Конструкция счетчика состоит из герметичного блока преобразователя расхода, выполненного в виде отрезка трубы с фланцевыми наконечниками, и электронного блока вычислителя, помещенного в отдельный корпус, установленный между фланцами блока преобразователя.

Внутри корпуса блока преобразователя расхода расположен измерительный канал, на концах которого установлены в специальных обоймах пьезоэлектрические преобразователи, осуществляющие излучение – прием импульсных сигналов. На боковой поверхности корпуса вварена бобышка с установленным датчиком давления.

На корпусе блока вычислителя установлены внешние разъемы для подключения датчика температуры и кабеля интерфейса RS-232 (RS-485).

# 5 Требования безопасности

5.1. Источником опасности при монтаже и эксплуатации счетчика является газ при максимальном абсолютном давлении 1,0 МПа.

5.1 Персонал, допущенный к работе со счетчиками, должен изучить счетчик в объеме настоящего руководства по эксплуатации, иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с газовыми установками.

5.3 При монтаже и эксплуатации основным требованием, обеспечивающим безопасность, является герметичность в местах соединений счетчиков и трубопровода. При обнаружении утечки газа необходимо перекрыть запорный кран и вызвать аварийную службу газа.

5.4 Работы, связанные с демонтажем и установкой счетчика, производить при перекрытом запорном кране на входе.

5.5 Специальные условия безопасного применения «Х». Знак «Х» в маркировке взрывозащиты счётчиков указывает на их безопасное применение, заключающееся в следующем:

- к искробезопасным электрическим цепям счётчиков могут подключаться устройства, выполненные с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь, уровня не ниже «ib» и имеющие действующие сертификаты соответствия, допускающие возможность их применения во взрывоопасных зонах или вне взрывоопасных зон в качестве связанного электрооборудования. Электрические параметры подключаемых устройств с учетом линии связи: напряжение, ток, мощность, индуктивность и электрическая емкость должны соответствовать искробезопасным параметрам счётчиков;

- счетчик допускается к работе только в комплекте с литиевой батареей MINAMOTO ER34615 3,6V, которая является первичным (неперезаряжаяемым) элементом. Замена на другие типы батарей запрещается;

- счётчики должны устанавливаться в местах, защищённых от струй воздуха с частицами пыли и от других внешних воздействий, которые способствуют накоплению зарядов статического электричества на корпусе блока вычислителя;

- протирать корпус блока вычислителя влажной ветошью.

## 6 Размещение и монтаж

Монтаж счётчиков необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011 и настоящим руководством.

Перед введением счетчика в эксплуатацию необходимо убедиться в наличии оттисков поверительного клейма в паспорте и на счетчике, а также в отсутствии механических повреждений корпуса. Перед установкой счетчика необходимо удалить защитную пленку с фланцев счетчика. Счетчик устанавливается на горизонтальных, вертикальных и наклонных участках трубопроводов. Направление движения газа в трубопроводе должно совпадать со стрелкой на корпусе счетчика (на рисунке 1 стрелка показана условно). В месте установки счетчика должны быть обеспечены прямолинейные участки трубопровода длиной не менее 10 Ду (DN) до счетчика и 5 Ду (DN) после. Перед счетчиком должен быть установлен запорный кран. Рекомендуется перед счетчиком устанавливать фильтр.

Схемы установки счётчика приведены на рис. 1 и 2.

1 –  комплект монтажный №1:

болт М16х60 – 6 шт, болт М16х40 – 2 шт,

гайка М16–8 шт, шайба 16 – 8 шт,

прокладка – 2 шт, шайба  гр 16– 8 шт;

2 –  гильза для  установки датчика

температуры.

l  – толщина уплотнительной прокладки.

Рисунок 1.

Внимание!

Гильза должна быть вварена в трубопровод до установки счетчика.

Рисунок 2.

Не допускается механическое воздействие на зону рабочего потока. Допустимое сопряжение расходомерного участка с трубопроводом по конусу, имеющему уклон в сторону расходомерного участка не более 1:10 и плавные скругления на концах. Для герметизации фланцевых соединений использовать уплотнительные прокладки, поставляемые в комплекте, без применения герметиков. Прокладки не должны выступать во внутреннюю полость трубопровода, не должны касаться обоймы, в которые установлены пьезоэлектрические датчики. Уступ в месте стыковки счетчика с трубопроводом не должен превышать 2% диаметра трубопровода.

Датчик температуры ввернуть в гильзу, вваренную в трубопровод, состыковать с разъемом  «Датчик температуры», предварительно сняв заглушку. Убедиться в отсутствии на ЖКИ индикации «Ошибка».

Монтаж и демонтаж счетчика производится организациями, имеющими лицензию, в соответствии с действующими правилами, обеспечивающими безопасное обслуживание и эксплуатацию газовых установок. После выполнения этих работ должны быть оформлены соответствующие акты и внесены необходимые записи в паспорт счетчика.

# 7 Работа со счетчиком

Все индицируемые на ЖКИ параметры разбиты на несколько групп, которые в свою очередь выводятся на верхнюю или нижнюю строку индикатора. Переключение  строк производится магнитным ключом, удерживая его над окном «Выбор параметра» не менее 3 секунд. Если выполнен переход на верхнюю строку – высвечивается «ВРЕМЯ», если на нижнюю - «ПАРАМЕТР».

Проводя магнитным ключом над окном «Выбор параметра», не удерживая, производится листание (циклическое переключение) индицируемого на ЖКИ параметра в группе:

верхняя строка –   • текущее время (часы: мин),

• текущая дата (число. мес.:год),

• время наработки (часы:мин),

• время технической неисправности (часы:мин).

• время отрицательного расхода (часы:мин),

• время отсутствия расхода (часы:мин),

• время превышения максимального расхода (часы:мин),

• время расхода меньше минимального (часы:мин),

• контроль индикации (все сегменты).

нижняя строка –  • объемный расход (Q   м3/ч),

• приведенный расход (Q2  м3/ч),

• объем газа	(V  м3),

• приведенный объем (V2  м3),

• температура (Т  ºC),

• абсолютное давление (P  МПа),

• скорость звука в измеряемой среде (С м/с).

Счетчик содержит энергонезависимую память, в которую периодически записываются основные измеряемые параметры – формируется архив данных. Весь архив разбит на две части: архив часовых данных и архив суточных данных. Архив часовых данных содержит данные о почасовых параметрах за последние 60 суток. Архив суточных данных содержит информацию не менее чем за 2,5 года. Считывание и просмотр накопленных значений производится с помощью компьютера или портативным устройством переноса данных ULTRASONIX PDC2 через разъем интерфейса. Счетчик обеспечивает ресурс работы от источника питания в соответствии с таблицей 1 п.2.1 при условии считывания накопленных данных не чаще одного раза в сутки или часовых и суточных данных не чаще одного раза в месяц.

Считывание, просмотр и сохранение данных архива на компьютере осуществляется программой “MsMon_gas.exe” (Приложение Б). Программа позволяет выбрать, просмотреть на мониторе компьютера, сохранить в файл и распечатать на принтере информацию архива по данному счетчику за любые сутки для архива часовых данных или за любой период времени для архива суточных данных.

Память данных служит для постоянного (энергонезависимого) хранения почасовой информации о накопленном расходе газа, его температуре и давлении, а также информации о времени.

Последовательный интерфейс предназначен для обеспечения связи с ПЭВМ. Связь через последовательный интерфейс позволяет:

проконтролировать все исходные параметры счетчика;

считать и сохранить текущие значения измеряемых параметров;

считать архивные значения измеряемых параметров за любой период по выбору пользователя.

Сброс архива осуществляется через при помощи программы “MsMon_gas.exe” во вкладке "общие" в окне "сброс архива", путем установки флагов (птичек) параметра "суточный" и "часовой" кнопкой "Послать".

При помощи этой же программы можно изменять значения плотности газа, содержания СО и N, введя пароль первой ступени доступа.

8. Перечень критических отказов

Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки, представлены в таблице 3.

Ошибки измерения расхода, температуры и давления отображаются появлением мигающего сообщения: «ошибка». При просмотре сообщения об ошибке высвечивается номер канала и код ошибки в группе отображения времен.

При появлении любой из ошибок, относящихся к измеряемому параметру, счетчик прекращает измерение и накопление результатов и подсчитывает время технической неисправности, которое добавляется в параметр времени простоя «простои  ХХХХ:ХХ Q>max» (все времена учитываются в часах и минутах). Подсчет времени наработки счетчика «наработка ХХХХ:ХХ» прекращается. После устранения неисправности продолжается подсчет времени наработки.

Общее время работы в состоянии «простои» включает в себя: неисправность измерения расхода, неисправность измерения температуры, неисправность измерения давления, превышение предельного расхода, наличие отрицательного расхода (если не задан режим учета реверсивных потоков).

В счетчике проводится контроль состояния потока - фиксируется предупреждение и индицируется время, когда значение расхода превышало максимальное значение

(Q > Qmax) «ХХХХ:ХХ Q>max», время, когда расход был меньше  минимально нормируемого «ХХХХ:ХХ Q<min» и расход отсутствовал «отсечка ХХХХ:ХХ».

Предупреждения не влияют на режимы работы и не вызывают остановку работы. Время работы с предупреждением идет в наработку. Ошибки измерения расхода, температуры и давления отображаются появлением мигающего сообщения: «ошибка». При просмотре сообщения об ошибке в верхней группе отображения индикатора высвечивается код ошибки. Список ошибок и предупреждений в режиме «работа» и их запись в архиве приведен в таблице 3.

Таблица  3

| Тип ошибки | Отображение на индикаторе | Расшифровка | Запись в архиве при возникновении ошибки | Запись в архиве при устранении ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибки измерения расхода | Eq. Х___ | А – отсутствие сигнала 0 – отсутствие сигнала | К: ошибка измерения | K: нет ошибки измерения |
| Ошибки измерения температуры | Еt.Х___ | 0 – обрыв датчика 1 – замыкание датчика h–температура >50 L –температура<-30 | Т: обрыв датчика Т: замыкание датчика Т:температура >50 Т:температура<-30 | T: нет обрыва Т: нет замыкания Т: температура в норме |
| Ошибки измерения давления | ЕP.Х___ | 0 – неисправн. датчика Н – превышение макс. | Д: неисправн. датчика Д: превышение макс. | Д:нет неисправности (превышения) |
| Ошибка системная - предельный расход | Еh.Х__ | 0 – предельный расход | К: предельный расход | K: расход в норме |
| Ошибка системная – отрицательный расход (если реверс не включен) | Eb.Х___ | 0 – отрицательный расход | К: отрицательный расход (реверс не включен) | K: расход положительный |
| Ошибки питания – состояние батареи | ( ((0,5Гц) | ( - время работы батареи закончилось (- напряжение < 3,05 | Б: время работы батареи закончилось Б:напряжение < 3,05 | Б: напряжение в норме |

Ошибки, вызванные некорректным запуском счетчика и приведшие к остановке работы счетчика, не являются неисправностью. Методика перезапуска счетчика приложена к РЭ на счетчик (стр. 27).

9. Перечень возможных ошибок персонала

Перечень возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих предельному состоянию работы счетчика, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № пп | Вид технического отказа | Причина технического отказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение герметичности счетчика | Механическое воздействие на счетчик |
| 2 | Нарушение целостности корпуса счетчика | Механическое воздействие на счетчик |
| 3 | Отсутствие индикации на ЖКИ | Неисправность ЖКИ Напряжения источника питания < 3,05 |
| 4 | Отсутствие датчика температуры | Датчик температуры утерян |
| 5 | Нарушение целостности датчика температуры (повреждение разъема, провода, гильзы) | Механическое воздействие на датчик температуры или его составные части |
| 6 | Отсутствие реакции счетчика на магнитный ключ | Разрушение геркона вследствие механического воздействия на счетчик |
| 7 | Повреждение наружных проводов счетчика. | Механическое воздействие на наружные провода счетчик |
| 8 | Повреждение датчика давления | Механическое воздействие на счетчик (датчик давления) |
| 9 | Выход из строя блока вычислителя счетчика | Подключение к счетчику по интерфейсу RS-232/ RS-485 через разъем датчика температуры |

10. Параметры предельных состояний

В каждом отдельном случае, перечисленном в таблицах 3 и 4, принимается решение о дальнейшем использовании счетчика.

11. Маркировка и пломбирование

11.1  На лицевой панели счетчика  нанесены следующие надписи и условные обозначения:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- знак Государственного реестра Республики Беларусь по ТКП 8.001-2012;

- наименование и типоразмер счетчика;

- заводской номер счетчика по системе нумерации изготовителя;

- год изготовления;

- максимальный расход, Qmax, (m3/h);

- минимальный расход, Qmin,  (m3/h);

- наибольшее избыточное рабочее давление, (MPa).

- знак Государственного реестра Российской Федерации;

- степень защиты от внешних воздействий IP;

- маркировка взрывозащиты 1Еx ib IIA T4 Gb X;

- название или знак органа по сертификации маркировки взрывозащиты, номер

сертификата соответствия маркировки взрывозащиты;

- изображение специального знака взрывобезопасности согласно Приложению

2 ТР ТС 012/2011;

- изображение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза согласно п.1 ст. 7 ТР ТС 012/2011.

Возле внешних разъемов для подключения датчика температуры и кабеля интерфейса RS-232 (RS-485) нанесены значения искробезопасных параметров данных портов согласно таблице 2.

На корпусе счетчика нанесена стрелка, указывающая направление потока. При поставке за границу маркировка должна соответствовать условиям контракта.

11.2  Схема пломбировки от несанкционированного доступа и места нанесения оттисков клейм приведены на рис. 3.

Рисунок 3.

# 12. Техническое обслуживание

12.1	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик счетчика в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за техническим состоянием счетчика, регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей.

12.2 Техническое обслуживание счетчика производится службами, эксплуатирующими счетчик.

12.3.	 В зависимости от сроков и объема работ устанавливаются виды технического обслуживания, приведенные в таблице 5.

Таблица 5

| Вид технического обслуживания | Периодичность проведения | Кто обслуживает |
| --- | --- | --- |
| 1 Плановое обслуживание: профилактический уход. 2 Внеплановое обслуживание | Устанавливается потребителем, но не реже двух раз в месяц. При обнаружении неисправности | Специалист по обслуживанию счетчика. Специалист по обслуживанию счетчика |

12.4 Сроки проведения планового обслуживания могут быть изменены в соответствии с производственными планами и сроками, принятыми на предприятии, обслуживающем счетчик. При этом периодичность проведения осмотров должна быть не реже одного раза в месяц.

12.5 При плановом обслуживании проводятся следующие работы:

- удаление пыли и грязи с внешних частей счетчика;

- внешний осмотр;

- контроль работоспособности счетчика.

# 13. Поверка счетчика

13.1 Поверка счетчиков осуществляется по МРБ МП 2092-2013 «Счетчики газа ультразвуковые БУГ-01. Методика поверки».

13.2  Поверку счетчиков газа ультразвуковых БУГ-01, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии проводить юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу или иными юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления.

13.3 Основное оборудование, необходимое для поверки: установка поверочная с относительной погрешностью не более ±0,28 %; манометр цифровой с приведенной погрешностью ±0,1%, секундомер электронный с погрешностью ±1 с в сутки; термометр электронный с погрешностью не более ± 0,05 ºС.

13.4 Счетчики проходит первичную поверку при выпуске из производства и после ремонта в комплекте с датчиком температуры.

# 14. Хранение и транспортирование

# 14.1 Счётчики до введения в эксплуатацию необходимо хранить на складах в упаковке изготовителя по группе 1 ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от 5 ºС до 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС и более низких температурах без конденсации влаги).

В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать   содержание   коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

14.2  Во время погрузочно-разгрузочных работ счетчики не должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

14.3 Счетчики в упаковке могут транспортироваться автомобильным и железнодорожным транспортом на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование счетчиков должно производиться с соблюдением всех мер предосторожности, с учетом манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.

15. Утилизация

15.1 Порядок утилизации счетчика определяет организация, эксплуатирующая счетчик.

15.2 Замену и утилизацию элемента питания должна производить специализированная организация при периодической поверке, имеющая право на работы по ремонту счетчиков газа.

16.  Гарантии изготовителя

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ТУ BY 809000382.003-2010, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода счетчика в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

16.3 Изготовитель не несет гарантийных обязательств, в случае выхода изделия из строя, если:

- нарушены пломбы или изделие имеет механические повреждения;

- не предъявлен паспорт;

- нарушены потребителем требования руководства по эксплуатации;

- отсутствует отметка в паспорте о вводе счетчика в эксплуатацию.

16.4 Гарантийный   ремонт   производится   по    адресу:

РБ, 224020,  г. Брест, ул. Московская, 202, ИООО «РУСБЕЛГАЗ»,

тел. (+375 162) 40 92 16,  e-mail: rbg.techno@mail.ru,    rbg.brest@mail.ru.

# Приложение А

# Размещение информации на индикаторе

Параметр - верхняя строка Формат Мнемоника Режим Примечние Текущее время XX:XX час мин РАБ часы:мин Текущая дата XX.XX:XX сутки РАБ число. мес.:год Время наработки XXXX:XX час мин НАРАБОТ РАБ часы:мин Время технической неисправности XXXX:XX час мин ПРОСТОИ Q>max РАБ часы:мин Время отрицательного расхода XXXX:XX час мин ПРОСТОИ Q<min РАБ часы:мин Время отсутствия расхода XXXX:XX час мин ОТСЕЧКА РАБ часы:мин Время превышения максимального расхода XXXX:XX час мин Q>max РАБ часы:мин Время расхода меньше минимального XXXX:XX час мин Q<min РАБ часы:мин Контроль индикации РАБ Все сегменты

Параметр - нижняя строка Формат Мнемоника Режим Примечание G-25/G-40 G-65/G-100 Объемный расход ±ХХX.XXX ±ХXXX.XX Q м3/ч РАБ Приведенный расход ±ХXX.XXX ±ХХXX.XX Q2 м3/ч РАБ Объем газа XХХXX.XXX XXXX.XX XXХХXX.XX V м3 РАБ Приведенный объем XХХXX.XXX XXХХXX.XX V2 м3 РАБ Температура ±ХХ.ХХ Т ºC РАБ Абсолютное давление Х.ХХХХ P МПа РАБ Скорость звука в изме- ряемой среде ХХХХ.Х С м/с РАБ

Приложение Б

Программа-монитор

## Б.1. Общие сведения

Программа-монитор “MsMon_gas.exe” предназначена для считывания и просмотра параметров счетчика и данных измерений, а также считывания данных архива. Она позволяет считать, просмотреть на мониторе компьютера, и сохранить в файл или распечатать на принтере информацию архива по данному счетчику за любые сутки для архива часовых данных или за любой период времени для архива суточных данных.

Запуск программы производится при помощи ярлыка, созданного на рабочем столе, или непосредственно из каталога, в который она была установлена. Перед запуском программы необходимо выполнить соединение счетчика с компьютером через COM-порт или USB с помощью соответствующего адаптера. При работе через USB-порт на компьютере должны быть предварительно установлены соответствующие драйверы, обеспечивающие эмуляцию COM-порта. После запуска программы она автоматически определяет номер подключенного порта. При необходимости номер порта можно установить или изменить вручную.

При соединении нескольких приборов в сеть необходимо установить режим сетевого обмена (тип интерфейса RS485) и сетевой адрес прибора, с которым будет производиться обмен.

По умолчанию программа создает в текущем каталоге файл MpMon.ini и папку INI, где сохраняется текущая конфигурация счетчика.

Считывание информации со счетчика производится по нажатию кнопки «Принять».

Для загрузки требуемого файла параметров или последующего сохранения текущей конфигурации в файл предназначена кнопка «Файл параметров». Появляющаяся при этом выпадающая панель с двумя пунктами: «Открыть» и «Сохранить как»

позволяет загрузить или сохранить файл параметров (по умолчанию в папке INI). При выборе действия появляется окно, которое позволяет загрузить требуемый файл параметров или сохранить параметры в файле с заданным именем.

## Б.2. Панель «Общие».

При загрузке программы открывается панель «Общие».

Эта панель включает информацию о программной версии счетчика, его заводском номере и сетевом адресе, а также содержит временную информацию: текущее время и дату, дату и время ввода счетчика в эксплуатацию, времена наработки, простоя и других событий, фиксируемых счетчиком.

Дополнительно на эту панель выводятся системные ошибки счетчика и время работы счетчика в различных нештатных ситуациях.

## Б.3. Панель «Режимы».

Просмотр конфигурации счетчика и основных режимов его работы производится на панели «Режимы». Здесь отображаются установки конфигураторов счетчика U1 и U2, которые необходимы пользователю для контроля работы счетчика. Высвечивается установленный «Интервал измерений» ультразвукового счетчика.

## Б.4. Панель «Параметры»

Параметры измерителя расхода устанавливаются и отображаются на панели «Параметры».

Группа параметров измерителя включает: параметры расходомерного участка (диаметр и длина РУ, максимальный расход, коэффициенты характеристики нелинейности, постоянную задержку), настраиваемые параметры (амплитуда зондирующего импульса и задержка строба приема), параметры газа для расчета приведенного расхода и калибровочные технологические параметры (база и смещение «0»).

## Б.5  Панель «Данные»

Панель данных служит для вывода параметров, измеряемых счетчиком, и контроля его состояния. Вывод информации может быть организован в цикле с заданным интервалом считывания.

Вывод информации может проводиться однократно по нажатию кнопки «Принять» или циклически с установленным темпом обновления

## Б.6. Панель «Архив»

Процедуры работы с архивом включают как работу с данными, хранящимися в памяти счетчика, так и работу с архивными файлами, созданными ранее. При нажатии на кнопку «Файл архива» появляется выпадающее меню, которое позволяет выбрать требуемую функцию. По умолчанию установлена функция «Чтение архива из прибора». После считывания архива из файла все дальнейшие действия будут производиться только с данными из этого файла до следующей установки чтения архива из прибора или файла.

Существует возможность раздельного считывания суточного или часового архива и полное считывание всей памяти архива.

При считывании всего архива после считывания информация сохраняется в файл. При считывании суточного или часового архива считанная информация выводится на экран. Вид экрана при выводе суточных данных за определенный период представлен ниже:

При выводе часовых данных за указанную дату экран имеет вид:

Выводимая информация включает данные об основных измеряемых параметрах в верхней части экрана и журнал событий в нижней части. Журнал событий содержит «Протокол событий» и расшифровку нештатных ситуаций в таблице «Время нештатных ситуаций». В протоколе событий отображается время возникновения и характеристика возникшей неисправности и время восстановления работоспособности. В таблице времен нештатных ситуаций отображается период нахождения счетчика в каждом из фиксируемых состояний.

Приложение В

Кабель RS-232

Рис. В.1

Приложение Г

Кабель RS-485

Рис. Г.1

Приложение Д

Датчик температуры

Рис. Д.1

Приложение Е

Структура обозначения счетчиков при их заказе

Примечание.     Базовое исполнение   счетчика   БУГ-01:

направление потока газа слева направо, интерфейс RS-232, датчик температуры, датчик давления, максимальное избыточное рабочее давление 0,6 МПа.

Приложение Ж

Порядок запуска счетчика в работу

- Открыть запорный кран после счетчика.

- Открыть запорный кран перед счетчиком.

- Дать пройти потоку газа через счетчик.

- Выдержать время 1 минуту (для заполнения измерительного канала счетчика газом).

- Закрыть запорный кран после счетчика.

- Закрыть запорный кран перед счетчиком.

- Выдержать время 5 минут (для выполнения автоматической калибровки счетчика). Во время калибровки на ЖКИ индицируется параметр S.

- Убедиться, что процесс калибровки счетчика на газу завершен (на ЖКИ индицируется параметр Q).

- Открыть запорный кран перед счетчиком.

- Открыть запорный кран после счетчика.

- Убедиться в работоспособности счетчика (на ЖКИ счетчика не мигает «Ошибка»).

ИООО «РУСБЕЛГАЗ»   http://rusbelgaz.by

Республика Беларусь, 224020, г. Брест, ул. Московская, 202, т/ф (+375 162) 40 92 16

rbg.brest@mail.ru

# Text boxes

G-ХХХ              КХ                          Т               Р-ХХ

Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01

Наименование

и тип счетчика

Наличие датчика температуры

Типоразмер счетчика

Наличие датчика давления

К0-отсутствие интерфейса

К1-интерфейс RS-232

К2- интерфейс RS485

Максимальное

избыточное ра-бочее давление